## 检测校准
项目名称 | 包号 | 项目包名称 | 预计时间 | 采购参数明细
各类检测校准服务 | 1 | 个人剂量监测服务及放射设备检测服务 | 3年 | 个人剂量监测要求（符合检查要求）： 1、人数：29-32人（2A：放射诊断人员）； 2、报告起止时间（3年）：2026年第三季度至2029年第二季度； 3、人数可能有变动，除总价（按照32人次报）外需要提供单人次新增剂量计检测报价； 放射设备检测服务要求（符合检查要求）： 1、放射设备监测、放射设备场所检测、放射设备稳定性检测（CT：12次/年；DR/乳腺/移动DR：4次/年；）； 2、7台现有设备（预计可能减少）：数字化医用X射线摄影系统（DR2）、医用诊断X射线机（胃肠机）、全身X射线计算机断层扫描系统（CT）、数字乳腺X射线摄影系统、移动式X射线机（移动DR）、数字化医用X射线摄影系统（DR）、X射线计算机体层摄影设备（方舱CT机）； 3、2026年4台待新增/已新增：C型臂机、口腔CT、牙片机、移动DR； 4、提供2026年、2027年、2028年，共计三年度放射设备检测报告，如果设备有变动，需要另外提供单台设备报价。
| 2 | 计量检测校准服务-第三方 | 3年 | 1、设备（需要体现对应报价的检测参数数量）检测单价及要求： 呼吸机(40台)：功能检测（潮气量、呼吸频率、气道峰压、呼气末正压、吸气氧浓度）； 单（双）通道注射泵(100台)：基础功能检测（流量相对示值误差、阻塞报警误差）； 生物安全柜(19台)：功能检测（下降气流流速、流入气流流速、气流模式、高效过滤器完整性、噪声、照度、振动、 洁净度、紫外线照度）； 洁净工作台（12台）：功能检测（气流流速、气流状态、噪声、照度、振动、洁净度、扫描检漏）； 医用冷藏箱/冰箱/保存箱/冷库（20台）：功能检测（温度）； 荧光定量PCR仪/基因扩增仪(20台)：功能检测（温度）； 灭菌器(6台)：含灭菌器检测、电磁阀检测、压力表代送；
| 3 | 洁净室检测服务 | 3年 | 基础要求： 1、进行我院各个层流室的空气洁净度检测: 1.1、WICU（3间，病房较大）：换床，WICU病房，护士更衣室； 1.2、眼科手术室（14间）：换床，医生交谈室，洁净通道（外），库房，激光手术室，女更衣，男更衣，办公室 ，内洁净通道，无菌辅料间，OR1，OR2，OR3，OR4； 1.3、NICU（12间）：五楼病房大厅，五楼左侧病房，五楼右侧病房，五楼设备房，三楼D1病房，三楼D2病房，三 楼D3病房，三楼D7病房，三楼D8病房，三楼洁净走廊，三楼仪器室，三楼辅助间； 1.4、静配中心（4大间）：一更衣，二更衣，营养调配间，抗生素调配间； 1.5、PICU（11间，病房大厅较大）：病房大厅1，设备间1，病房大厅，设备间2，配药室，营养室，小间病房，隔 离病房1，隔离病房2，隔离病房缓冲，设备间3； 1.6、妇科门诊手术室（6间）：缓冲间，洁净通道，OR1，OR2，OR3，OR5； 1.7、生殖中心（13间）：洁净走廊，女更衣，男更衣，IVF精液优化室，移植手术室，OR1，OR2，AIH精液优化室 ，AID精液优化室，试剂储存间，胚胎及卵子储存间，胚胎培养室，耗材间； 1.8、消毒供应中心（3大间）：无菌物品存放间，缓冲间，打包间； 1.9、产科手术室（产房）（17间）：洁净走廊内，分娩室1，分娩室2，分娩室3，分娩室4，分娩室5，处置室，无 菌器械室，库房，待产室，分娩室6，分娩室7，分娩室8，分娩室9，分娩室10，手术室； 1.10、手术室（12间）：洁净走廊，OR1，OR2，OR3，OR4，OR5，OR6，OR7，OR8，库房，无菌器械间，麻醉准备间 ； 1.11、基因筛查实验室（17）：标本接受兼储藏，缓冲间1+试剂准备区，缓冲间2+WGA制备区，缓冲间3+Nifty标本 与文库制备区，缓冲间4+WES、CNV-seq标本与文库制备区，缓冲间5+杂交捕获区，缓冲间6+文库扩增与检测区，缓冲 间7+测序区，高温灭菌室。 2、检测报告基础参数要求（符合医院各个不同洁净区的检查规范并达到检查要求）：换气次数、静压差、悬浮粒子 、温度、相对湿度、照度、噪声、浮游菌、沉降菌等； 3、提供最小检测单位的检测报价； 4、中标后提供2026年、2027年、2028年，共计三年度检测报告； 二、其他要求： 1、有完成并验收一家及以上公立医院的层流室的空气洁净度检测（省内优先）并提供相关材料（参考：中标通知书/ 合同/发票/检测报告封面）； 2、本项目不接受联合体。