## Sheet1
项目名称 | 一氧化氮传感器、一次性肺功能仪用过滤器、医用冰袋耗材遴选
公告日期 | 2026.7.14 | 招标日期 | 2026.7.21上午
包号 | 物资名称 | 规格 | 限价 | 备注
1 | 一氧化氮传感器 | 各规格 | 115 | 一、主要配合一氧化氮检测仪(型号：N1）使用，检测人体呼出气一氧化氮浓度； 二、要求的技术参数: (1)传感器类型：电化学传感器。 (2)检测原理：电化学检测原理。 (3)测定范围：1-3800ppb，分辨率1ppb。 (4)示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。 (5)测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。 (6)稳定性：2小时内浓度变化率在±5%内。 (7)检测时间：≤60秒 (8)技术标准：遵从2005 年ATS/ERS 关于FeNO 分析仪器的技术要求。
2 | 一次性肺功能仪用过滤器 | 各规格 | 18 | 1、与肺功能测定仪配套使用（设备厂家：浙江亿联康医疗科技有限公司），用于过滤患者吹气时的唾液，避免交差感染。2、产品由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）和过滤膜组成，细菌过滤率高于99.9%；3、腔体外径：80（±5）mm，外观清洁光滑、无破损、无气泡、无飞边开裂现象
3 | 医用冰袋 | 方形 ，150g | 2.95 | 1.用于激光术后冷却降温。 2.冰袋内置蓄冷剂。蓄冷剂不与人体直接接触，不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 3.管理类别Ⅰ类。